

泉 州 市 第 三 医 院

竞争性谈判文件

项目编号：YLSBWBFW-2026001
项目名称：医疗设备维保服务采购
采 购 人：泉州市第三医院

采购时间：2026年5月
第一部分 谈判邀请

我院拟对全院医疗设备（部分精神专科设备、部分检验设备及医疗软件除外）维保服务进行院内招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标。

采购项目编号：YLSBWBFW-2026001

采购项目名称：医疗设备维保服务采购

二、采购预算及项目内容   
	合同包
	品名
	维保服务期
	合同包最高限价

	一
	医疗设备维修和保养服务
	2年
	80000元


备注：1.详细招标内容及要求请参阅竞争性谈判文件第二部分。2.投标人的报价高于最高限价为无效。3.合同包最高限价指的是2年维保服务总价。
三、招标方式：竞争性谈判。投标人二次报价，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

四、投标人资格要求

1.具有市场监督管理部门颁发的营业执照，营业执照经营范围应包含相关服务的经营范围或许可资质；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，出具承诺函（格式自拟）或相关证明文件；

3.参加招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
4.本项目不接受任何形式的转包服务；

5.本项目不接受联合体参与；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.投标委托代理人须是机构的正式员工，在规定时间内提交报名材料。

五、本项目的预算审核价为 ￥80000.00元（人民币捌万元整），超过最高限价的投标为无效投标；

六、公示时间：2026年5月12日至2026年5月19日。

七、符合资格的投标人应当在报名截止时间内每天（节假日除外）8:30至12:00，14:00至17:00(北京时间)报名。报名方式：泉州市第三医院官网（https://www.qzsdsyy.cn）自行下载《泉州市第三医院医疗设备维保服务采购报名表》以邮件形式发送至邮箱：qzsdsyycg@163.com，电子邮件命名方式：公司名称+报名表，报名表格需提交Excel文档，不得以图片形式提交，同时提供报名材料扫描版，并自行下载《竞争性谈判文件》。

报名截止时间：2026年5月19日下午17：00时（北京时间），未报名的供应商，其投标（谈判）文件将被拒绝。
网上报名时，请同时提供以下报名材料扫描版（均加盖投标人公章）：

1.法定代表人身份证正反面；非法定代表人参加时须同时提供法定代表人授权书及投标人代表的身份证。

2.投标人营业执照。
八、谈判响应文件递交时间（北京时间）：2026年5月21日上午9:00至9:30时，一式贰份（壹正壹副），装订成册，密封现场提交。逾期送达或不符合谈判文件规定的谈判响应文件恕不接受。

九、谈判响应文件递交地点及开标地点：泉州市第三医院3号楼13层1308会议室（福建省泉州台商投资区洛阳镇康泰街3号）

十、开标时间：2026年5月21日上午9:30时（北京时间）。
十一、联系人：小陈   联系电话：0595-27551137
十二、投标人认为竞争性谈判文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在政府采购法及实施条例规定的时效内以书面形式向采购人提出质疑澄清，口头质疑不予接受。监督电话：0595-27550775。                                

第二部分　招标项目说明及要求

   第一节 谈判内容及要求

合同包一

一、项目概况

1.服务项目：泉州市第三医院医疗设备维保服务采购

2.服务期限：2年(2026年7月1日至2028年6月30日)

3.服务外包设备范围： 泉州市第三医院名下的所有在用医疗设备（部分精神专科设备、部分检验设备及医疗软件除外）。

二、技术和服务要求
1.服务模式：按需定期指派工程师来院提供人工技术服务，并提供后备工程师支持；

2.服务外包工作内容：

2.1医疗设备巡检服务：根据医疗设备的风险等级标准进行巡检服务；通过巡检使小问题与隐患得到及时处理。由专职工程师定期(一个月一次）按计划为医院的仪器设备进行巡检保养，并做好巡检记录。
    2.2医疗设备保养服务：根据医疗设备技术特性和使用负荷制定年度保养计划，依据厂家说明书和质控管理要求制定预防性保养服务标准；通过标准预防性保养服务延长设备使用年限、保障设备安全与有效运营。构建医院设备预防性维护体系，完善用户针对设备生命周期管理的日常维护、性能校正、设备保养、安全检测等环节。由工程师对医院的设备按保养计划进行定期（半年一次）预防性维护及清理工作，并做好维护保养记录。
    2.3医疗设备应急维修服务：对报修医疗设备及时修复，确保临床使用需求。

2.4医疗设备配件的更换:服务过程中必须更换的零部件，如实汇报情况，并按医院流程进行采购。市场价格500元以下的配件由中标方免费提供。
    2.5医疗设备使用培训服务：根据医院临床科室工作安排，组织医务人员进行急救类、生命支持类设备培训。培训内容：医用设备安全使用、设备常规操作注意事项、设备日常维护保养、设备常规故障解决办法以及设备临床应用注意事项等。

2.6医疗设备质控管理，按福建省医学装备质控标准要求完成3个品类医疗设备质量控制检定工作，并出具相应质控报告。

2.7未列入服务内容范围内的医疗设备，应尽最大可能为医院提供技术服务，如无法解决故障，应协助联系相关机构进行维修，所需费用由医院支付。
3.设备保养服务内容：

3.1 CT的保养包括主机的保养、球管维护、扫描床防护、开关机周期保养、操控室的保养、机架清洁。
    3.2 超声设备保养包括滤网清洗、探头线缆消毒、探头的日常维护、经食道探头的清洁与消毒、轨迹球清洁。
    3.3 DR的保养包括平板保养、滤线栅日常保养、球管维护、遥控器的正确保养、开关机注意事项、胸片架保养。
    3.4设备定期维护保养包括程序的检测、图像性能、辐射安全、外观保养。
    3.5除颤仪的保养包括手柄日常检查和清洁、电池的维护保养。
    3.6呼吸机的保养包括主机和压缩泵的外表清洁，气源过滤网、呼吸机内部电子器件的除尘、湿化器、气体管路、空气过滤器、机身与台面的保养。
    3.7监护仪的保养包括心电导联线、血氧饱和度部分、呼吸部分、无创血压的检测。
    3.8监护仪、除颤仪、电动洗胃机、心电图机等急救生命类仪器的保养先通电检查是否正常，开机有无报错，再检查所使用附件中有无出现异常的数据，然后给仪器除尘。
    3.9其他未列明医疗设备，均按原厂技术标准及规范进行保养与维护。
    备注: 以上技术参数及性能为基本技术参数，为采购人最低需求。投标人必须全部满足，投标时对这些条款若有负偏离响应，按无效投标处理。

投标人可提供更优的服务参与投标。

第二节 商务要求

合同包一

1.服务地点：福建省泉州台商投资区洛阳镇康泰街3号

2.服务时间：2026年7月1日-2028年6月30日
3.是否收取履约保证金：否
4.支付方式：第一年度服务时间结束后的60天内凭发票支付合同金额50%；

            第二年度服务时间结束后的60天内凭发票支付合同金额50%。
二、报价要求

2.1根据投标报价的内容，要求报出所选择合同包的价格。

2.2由于项目上存在服务内容变更的可能性，因此应允许采购人对服务范围等方面的适度调整，中标人应该充分估计和接受因上述调整给自身带来的计划变更及损失，不得以任何理由拒绝。

2.3合同价款包含全部服务、人员工资、社保、医保、工具、物料、耗品、劳保福利、法定税费及符合本项目要求产生的不可预见的费用，如有缺失，视为中标人免费提供，采购人不再为此项目支付任何费用。

2.4中标人在承包期限内，应严格按照《劳动法》的规定用工，签订用工劳务合同，并按规定为工人购买人身意外保险及相关的劳动保险，承包期间发生的一切安全责任事故及造成第三者伤害责任的，均由中标人承担。

备注: 以上商务要求为采购人最低需求。投标人必须全部满足，投标人可提供更优的服务参与谈判。

第三部分 投标人须知

一、谈判响应文件的组成

谈判响应文件应包含以下内容（正本壹份和副本壹份，加盖公章装订成册并密封）：

 1.谈判承诺书（详见第四部分谈判响应文件格式）；

2.谈判报价表（详见第四部分谈判响应文件格式）； 

3.投标人资格证明文件（营业执照副本复印件、医疗器械经营/生产许可证或第二类医疗器械经营备案凭证复印件）；

4.投标人相应的法定代表人身份证正反两面复印件；

5.法定代表人授权书原件（详见第四部分谈判响应文件格式）、投标人代表的身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

6.履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟）或相关证明文件

7.《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》
8.技术和商务偏离表（详见第四部分谈判响应文件格式）；
9.服务维修方案（格式自拟）；

10.维护保养方案（格式自拟）；

11.应急服务方案（格式自拟）；
12.投标人认为需加以说明的其他内容。

二、谈判标准与方法：本次谈判采用最低评标价法，即符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
（一）对所有投标人都采用相同的程序和标准。

（二）谈判标准与方法：

1.谈判小组对投标人进行资格性审查和符合性审查。

2.谈判小组对投标人提供的相关资料进行审查，审查内容包括各项技术和服务内容是否满足要求。

3.谈判小组与实质性响应相应技术服务要求及商务要求的投标人进行谈判。未实质响应要求的按无效处理，谈判小组应当告知有关投标人。

4.本次采购项目不少于两轮谈判，投标人的谈判响应文件中的报价为第一轮谈判，谈判小组与每个投标人必须进行一对一相同轮次的谈判。经过谈判后，各投标人需进行二次报价，报价函需经法人代表或投标人代表签字确认，密封后提交至谈判小组。

5.谈判小组从质量和服务均能满足要求的投标人中，按照最后报价由低到高的顺序提出成交候选人，最后报价最低者为第一成交候选人，第二低的为第二成交候选人，以此类推。第二轮报价相同的则再次报价，直至最终报价由低到高的顺序确定排名。

6.投标人进行的最后报价不得高于上一次报价，否则报价无效，以上一次报价为有效报价。
第四部分 谈判响应文件格式

封面格式：

泉 州 市 第 三 医 院

竞争性谈判响应文件

项目编号：YLSBWBFW-2026001
项目名称：医疗设备维保服务采购
投标人名称 ：                    
            日      期 ：                    
目录

一、谈判承诺书........................................................页码
二、谈判报价表........................................................页码

三、投标人资格证明文件................................................页码

四、法定代表人身份证正反两面复印件....................................页码

五、法定代表人授权书..................................................页码

六、履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函或相关证明文件............页码

七、《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》......页码
八、技术和商务偏离表.................................................页码

九、服务维修方案......................................................页码

十、维护保养方案....................................................页码

十一、应急服务方案....................................................页码

      .

      .

      .

      .

      .

一、谈判承诺书

致：泉州市第三医院

根据贵方为             项目（项目编号：               ）的谈判邀请，本签字代表（全名、职务）          获得正式授权并代表（投标人名称）                  参加投标，并提交谈判文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所投项目的投标报价详见“谈判报价表”。
2.投标人已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守谈判文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。投标人所提供的资质材料在谈判响应文件中是不可拆卸的。如发现所提供材料不全，责任由本公司自负。

4.投标人将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。
5.与本谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地 址：               邮 编：               
电 话：               传 真：               
投标人代表（签字）：                          联系电话：               

投标人（盖公章）：                           

日  期：      年     月     日

二、谈判报价表

项目编号：YLSBWBFW-2026001
项目名称：医疗设备维保服务采购           

货币单位：元人民币

	合同包
	项目名称
	维保服务期
	报价
	备注

	一
	医疗设备维保服务采购
	2年
	
	2年总价

	投标总价
	(大写) 　　　　　            （小写）￥：

	备注
	


投标人（盖公章）：                   
投标人代表（签字）：                 
日   期：       年       月       日

三、投标人资格证明文件

四、法定代表人身份证正反两面复印件

五、法定代表人授权书

泉州市第三医院：

（投标人全称）        法定代表人               授权（投标人代表姓名）      为投标人代表，代表本公司参加贵院组织的              项目（项目编号：             ）谈判活动，全权代表本公司处理谈判过程中的一切事宜，包括但不限于：谈判、参与开标、签约等。投标人代表在谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。
授权有效期：2026年    月    日至2026年    月    日。

法定代表人：           身份证号：                        联系电话：                  

投标人代表：           身份证号：                        联系电话：                     

授权方

投标人（盖公章）：                  
 法定代表人（签字或盖章）：          
日   期：2026 年     月     日

接受授权方

投标人代表（签字）：                 
日   期： 2026 年      月      日

附：法定代表人和被授权人合格有效的身份证正、背面复印件。

六、履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函或相关证明文件
七、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

泉州市第三医院：
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。


特此声明。


投标人名称　　　　　（全称并加盖公章）
日期：　　年　　月　　日
八、技术和商务偏离表

项目名称：医疗设备维保服务采购   

投标人名称：（全称并加盖公章）

技术要求响应表
	合同包
	技术和服务要求
	投标响应
	是否偏离及说明

	
	
	
	


                           商务条件响应表
	合同包
	商务条件
	投标响应
	是否偏离及说明

	
	
	
	


★注意：投标人应根据谈判文件第二章中“谈判内容及要求”，在本表中把谈判文件要求与谈判实际响应内容逐项详细对应列出，并在“偏离说明”项目填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
投标人代表签字：                

日     期：     年     月     日

九、服务维修方案

十、维护保养方案

十一、应急服务方案
附件1










